洁净内镜储存干燥柜参数

1、设备用途：用于对各类软式内镜，包括胃镜、肠镜、十二指肠镜、气管镜、超声镜等的表面、管腔进行洁净干燥及储存

2、主要技术规格

2.1有效容积：单柜存储镜子数：≥16条；存放容积≥500L

2.2内镜洁净度的质保时间：≥72小时，提供浙江省疾控中心及权威第三方认证报告

2.3柜门要求：单侧双开门

2.4温度范围：室温+5～+10℃

2.5湿度范围：相对湿度30～65%

2.6除湿时间：≤20分钟（储存模式时,除到≤65%RH）

2.7干燥时间：≤60分钟（全湿不滴水）

2.8空气循环：高效循环风系统，保持工作室正压，防止外面空气进入储存室内，确保洁净状态。使通过规范的高水平消毒的内镜，可以保持72小时的洁净度。

2.9管道内部干燥要求：采取真空抽吸泵使管道中的水份快速干燥，避免细菌滋生

2.10控制系统：彩色触摸屏，PLC控制，能实时监控各内镜的温度、湿度、存放时间，并可通过USB接口导出数据。并可智能监控设备的各系统（机电系统、真空系统、高效过滤系统、温湿度控制系统），并报警提示，确保内镜储存环境的安全可控

2.11	干燥系统：设备自带真空泵，无需配置压缩空气

2.12除湿器：具备电子除湿系统，保证储存舱内的湿度可控

2.13过滤网：高效空气过滤器可使进入柜内的空气进行有效的过滤，避免粉尘和细菌微生物进入柜内，有效地防止二次污染。

2.14安全装置：具有漏电保护，短路保护等安全装置