附件1：

设备要求

| 包 | 设备名称 | 要求 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口内数字化X射线机 | 1、口腔牙齿X线摄片诊断，用于拍摄单牙片，根尖片，咬合片，咬翼片等。 2、进口产品。 3、管电压两档可选，低档≤60kv，高档≥70kv。 4、最大电功率输出≥500W。 5、控制面板上有预设档位快捷模式，自动根据牙位调整曝光时间。 6、曝光时间可调整，最长曝光时间≥3.2S，最小曝光时间≤0.02S。 7、控制软件自动补偿电源电压变化，控制键符合安全标准并且由微处理器调整曝光时间，保证提供稳定剂量的投照。 8、自平衡臂（C臂）可360°旋转。 9、含远程曝光控制面板，可选择安装在X光影像室外，方便操作人员自由选择参数设置和修改。 10、免费提供软件升级。 11、生产厂家有辐射安全许可证，产品有医疗器械注册证。 12、质保≥1年，终身维修。 13、维修响应时间≤24小时。 14、验收提供合格证、中文使用说明书等资料。 | 1台 | 5.8万元 |
| 包 | 设备名称 | 要求 | 数量 | 预算金额 |
| 2 | 藻酸盐印模粉自动搅拌机 | 1、采用进口电机，噪音低，使用寿命长。 2、微电脑控制，操作安全可靠。 3、搅拌后的印模材无气泡、弹性好、不易变形、取模清楚。 4、设定时间范围长，可根据不同印模材的特点自行选择。 5、可根据需求设定若干电脑记忆功能。 6、内部温度控制可靠，可长时间连续工作不影响印模材的制作。 7、电压：AC110/220V 50/60HZ。 8、定时器每秒可变更 9、质保≥1年，终身维修。 10、维修响应时间≤24小时。 11、验收提供合格证、中文使用说明书等资料。 | 1台 | 1.5万元 |