## Sheet1
Aroalscan 3技术参数
序号 | 属性 | 技术参数 | 具体参数指标 | 参数指标描述
1 | 口内扫描仪 | 基本要求 | 口内数据采集 | 实现数字化的口腔内部三维取模，用于口腔义齿修复、口腔正畸和口腔种植等
2 | 成像原理 | 扫描原理 | 扫描原理 | 具有（定制投影系统）结构光的非接触式扫描仪
3 | 基础参数 | 硬件配置 | 名称及数量 | 1.扫描仪/1只（包含 2 米线缆） 2.扫描仪保护帽/1个 3.扫描头5个/4个标准头，1个迷你头或小型扫描头 4.U盘/1个（内含口扫软件安装包） 5.中继盒/1个 6.电源适配器 /1个（包含中规转接头） 7.底座 /1个 8.快速指南 /1张 9.扫描头消毒指南 /2张 10.产品保修卡/1张 11.产品合格证 /1张 12.开箱信封 /1个 13.标定仪 /1个 14.USB 3.0 传输线 /1根
4 | 基础参数 | 扫描深度 | 景深 | 距离扫描头前端窗口平面-2mm~20mm
5 | 基础参数 | 扫描帧率 | 扫描帧率 | 20帧/秒
6 | 基础参数 | 精度(std.) | 精度(std.) | <0.020mm(3Teeth); <0.05mm(Single Jaw)
7 | 基础参数 | 数值类参数 | 产品使用期限 | 8年
8 | 基础参数 | 数值类参数 | 功率 | 输入: 12V DC/3 A
9 | 基础参数 | 数值类参数 | 机身重量 | ≤240 g
10 | 基础参数 | 数值类参数 | 扫描范围 | 标准头:16 mm ×12 mm
11 | 基础参数 | 数值类参数 |  | 小型头:12mm X 9mm
12 | 基础参数 | 数值类参数 | 扫描仪尺寸(L×W×H) | 281mm × 33mm × 46mm
13 | 基础参数 | 数值类参数 | 扫描头尺寸 | 120mm ×34.5mm × 27mm
14 | 基础参数 | 数值类参数 | 扫描头配置/（外径） | 标准口扫头：120*20*16mm
15 | 基础参数 | 数值类参数 |  | 迷你口扫头：120*16*12mm
16 |  | 扫描头使用次数 | 扫描头使用次数 | 高温高压灭菌100次（详见说明书）
17 |  | 扫描头数量 | 5个 | 4个标准头，1个迷你头
18 | 基础参数 | 感控要求 | 扫描头消毒方式 | 高温高压灭菌
19 |  | 数据要求 | 数据输出格式 | STL, OBJ, PLY，
20 | 扫描仪运行提示 | 扫描仪运行提示灯 | 绿色: | 扫描仪处于扫描、加热或待机状态。
21 |  |  | 蓝色: | 扫描仪扫描时采集或拼接不成功。
22 |  |  | 绿色呼吸: | 扫描仪处于休眠状态
23 |  |  | 橙色: | 设备异常，需要您的注意。
24 |  | 口扫头插拔灯状态提醒 | 绿灯： | 已插上
25 |  |  | 橙灯： | 未插上
26 | 硬件相关 | 维修维护 | 可拆卸尾线 | 具备（方便院内设备科工程师进行更换，降低成本，缩短维护周期，即装即用）
27 |  |  | 无需加密狗驱动口扫软件 | （1）可以有效减少加密狗丢失或者损坏造成的经济损失
28 |  |  |  | （2）可以实现效能最大化：口内数据采集-----易患沟通----数据处理，多场景应用
29 |  |  | 机身物理按键 | 具备
30 |  |  | 握持位置提示 | 具备
31 |  |  | 一键自动标定 | 具备
32 | 软件相关 | 支持扫描头热度设置 | 支持低/中/高三档 | 可以根据实际季节气温调整到患者舒适的扫描温度
33 |  | 口内金属物扫描功能 | 具备 | 具备
34 |  | 软件功能 | 软件可以支持口腔检查 | （1）检查内容包含：龋齿 色素情况 牙齿排列情况 牙齿缺失/缺失情况等
35 |  |  |  | （2）报告输出形式：具备直接输出二维码功能以及报告照片功能
36 |  |  |  | （3）支持手机预览真彩3维数据
37 |  |  |  | （4）口腔检查报告支持配置单位logo以及机构专用色
38 |  |  |  | （5）可以导入全景片直接在全景片上进行编辑，对牙位添加备注、输入治疗方案，针对编辑结果可保存，以口腔检查报告的方式输出；
39 |  |  |  | （6）扫描并生成检查报告，使用检查报告与患者沟通完后，可以启动后续流程，如：修复、种植、正畸等，也可以流程相互转换。
40 |  |  | AI智能扫描 | 具备
41 |  |  | 体感功能 | 具备
42 |  |  | 边缘线 提取功能 | 具备
43 |  |  | 口扫打印一体化 | 患者口内数据可以通过口扫软件直接打印3D模型，不需要导出到第三方软件支持，且口扫数据可以快速编辑，可实现快速封底、抽壳、加字、排溢孔等操作
44 |  |  | 口扫订单个性化配置 | 可以更具医生工作内容进行个性化配置，实现订单高度自由化设置
45 |  |  |  | 在新建订单或发送订单页面，选择技工所，从云端拉取技工所定制的订单格式进行建单
46 |  |  | 云传输功能 | （1）具备多种患者数据上传：包含照片/CBCT数据/
47 |  |  |  | （2）支持预览真彩3维数据
48 |  |  | 本地数据与云数据同步 | 具备
49 |  |  | 扫描音乐自选 | 扫描音乐可选择和禁用/启用，软件中集成2首纯音乐；
50 |  |  | 软件内置录屏和截图功能 | 用于门诊或者医院的内部技术交流，学习使用。
51 |  |  | 动态咬合 | 记录咬合运动中上下颌之间的接触关系
52 |  |  | 售后快速链接 | 集成teamviewer和七鱼售后系统
53 |  |  | 备牙辅助 | 可进行计算就位道，倒凹填补和边缘线下沉的功能。
54 |  |  | 正畸模拟 | （1）具备自动排牙功能
55 |  |  |  | （2）具备多种排牙方案对比功能
56 |  |  |  | （3）具备手动修改排牙方案功能
57 |  |  |  | （4）具备提供牙颌平面、邻间接触、纹理、分割区域、牙号、标架等多种对象的显示隐藏功能。
58 |  |  |  | （5）具备直接输出二维码功能
Note on E4: zhanghaitao: 光源有白光，蓝光，绿光
Note on E5: zhanghaitao: 相当于口内扫描仪装箱清单
Note on E11: zhanghaitao: 或者描述为：240 ± 10 g (不含线缆)
Note on E21: zhanghaitao: 如果想要锁标，可以采用：本地订单数据： *.dentalProject:exoCAD 订单工程文件。  *.inProject:口扫订单工程文件。  *.stl:无纹理的三维数据 binary。  .obj:有纹理的三维数据，和.mtl/*.jpg 配合使用。  *.beb:加密的三维数据。  *-margin.xyz:提取的边缘线的数据。  project:扫描工程数据文件夹，存放工程临时文件
Note on E46: zhanghaitao: 描述.一（从临床端描述）
Note on E47: zhanghaitao: 描述.二（从工厂端做描述）

## Sheet2
口扫技术参数
序号 | 属性 | 技术参数 | 具体参数指标 | 参数指标描述
1 | 口内扫描仪 | 基本要求 | 口内数据采集 | 实现数字化的口腔内部三维取模，用于口腔义齿修复、口腔正畸和口腔种植等
2 | 成像原理 | 扫描原理 | 扫描原理 | 具有（定制投影系统）结构光的非接触式扫描仪
3 | 基础参数 | 硬件配置 | 名称及数量 | 1.扫描仪/1只 2.扫描仪保护帽/1个 3.扫描头5个4.中继盒/1个 5.电源适配器 /1个 6底座 /1个
4 | 基础参数 | 扫描深度 | 景深 | 距离扫描头前端窗口平面-2mm~20mm
5 | 基础参数 | 扫描帧率 | 扫描帧率 | ≥20帧/秒
6 | 基础参数 | 精度(std.) | 精度(std.) | <0.020mm(3Teeth); <0.05mm(Single Jaw)
7 | 基础参数 | 数值类参数 | 产品使用期限 | 至少8年
9 | 基础参数 | 数值类参数 | 机身重量 | ≤240 g
10 | 基础参数 | 数值类参数 | 扫描范围 | 标准头:≥16 mm ×12 mm
11 | 基础参数 | 数值类参数 |  | 小型头:≥12mm X 9mm
16 | 基础参数 | 扫描头使用次数 | 扫描头使用次数 | 至少高温高压灭菌100次（详见说明书）
17 | 基础参数 | 扫描头数量 | 5个 | 4个标准头，1个迷你头
18 | 基础参数 | 感控要求 | 扫描头消毒方式 | 高温高压灭菌
19 | 基础参数 | 数据要求 | 数据输出格式 | STL, OBJ, PLY，等
20 | 扫描仪运行提示 | 扫描仪运行提示灯 | 有
|  | 口扫头插拔灯状态提醒 | 有
|  |  | 可拆卸尾线 | 具备（方便院内设备科工程师进行更换，降低成本，缩短维护周期，即装即用）
32 | 软件相关 | 口内金属物扫描功能 | 具备 | 具备
|  | 软件功能 | 软件可以支持口腔检查 | （1）检查内容包含：龋齿 色素情况 牙齿排列情况 牙齿缺失/缺失情况等
（2）报告输出形式：具备直接输出二维码功能以及报告照片功能
（3）支持手机预览真彩3维数据
（4）口腔检查报告支持配置单位logo以及机构专用色
（5）可以导入全景片直接在全景片上进行编辑，对牙位添加备注、输入治疗方案，针对编辑结果可保存，以口腔检查报告的方式输出；
（6）扫描并生成检查报告，使用检查报告与患者沟通完后，可以启动后续流程，如：修复、种植、正畸等，也可以流程相互转换。
|  |  | AI智能扫描 | 具备
|  |  | 体感功能 | 具备
|  |  | 边缘线 提取功能 | 具备
|  |  | 云传输功能 | （1）具备多种患者数据上传：包含照片/CBCT数据/
（2）支持预览真彩3维数据
|  |  | 本地数据与云数据同步 | 具备
|  |  | 扫描音乐自选 | 扫描音乐可选择和禁用/启用，软件中集成2首纯音乐；
|  |  | 软件内置录屏和截图功能 | 用于门诊或者医院的内部技术交流，学习使用。
|  |  | 动态咬合 | 记录咬合运动中上下颌之间的接触关系
|  |  | 售后快速链接 | 集成teamviewer和七鱼售后系统
|  |  | 备牙辅助 | 可进行计算就位道，倒凹填补和边缘线下沉的功能。
|  |  | 正畸模拟 | （1）具备自动排牙功能
（2）具备多种排牙方案对比功能
（3）具备手动修改排牙方案功能
（4）具备提供牙颌平面、邻间接触、纹理、分割区域、牙号、标架等多种对象的显示隐藏功能。
（5）具备直接输出二维码功能
Note on E4: zhanghaitao: 光源有白光，蓝光，绿光
Note on E5: zhanghaitao: 相当于口内扫描仪装箱清单
Note on E10: zhanghaitao: 或者描述为：240 ± 10 g (不含线缆)
Note on E16: zhanghaitao: 如果想要锁标，可以采用：本地订单数据： *.dentalProject:exoCAD 订单工程文件。  *.inProject:口扫订单工程文件。  *.stl:无纹理的三维数据 binary。  .obj:有纹理的三维数据，和.mtl/*.jpg 配合使用。  *.beb:加密的三维数据。  *-margin.xyz:提取的边缘线的数据。  project:扫描工程数据文件夹，存放工程临时文件